地址：天津市西青区溪秀苑21-1-102             邮编：300380

电话：022-87897009      传真：022-87897119

网址：www.labotery.com   E-mail:labyq@labotery.com

免费服务热线：400-044-6660

箱 式 高 温 电 阻 炉 系 列

使

用

操

作

说

明

书

天 津 市 莱 玻 特 瑞 仪 器 设 备 有 限 公 司

★TP（程序表）控制面板操作说明：

★七段显示对照表

18

前  言

感谢您购买我公司生产的产品，我们是一家专业从事环境试验设备及实验室仪器研发和生产的单位，在环境试验设备及实验室仪器领域积累了丰富的经验。我们的产品广泛应用于航空、军事、农业、环境、人文、地质、科研、电子、电工、汽车、化工、仪器仪表、医疗制药等领域。我们将真诚的为您提供优良的设备和优质的服务。本操作说明书系针对日常产品操作说明。安全注意事项记载了有关安全使用的重要内容，请务必遵守，以保证实验的顺利完成。

目录

- 产品概述﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍1

- 1、结构特点﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍1

- 规格参数﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍2

三、安装使用注意事项﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍2

- 1、工作环境﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍2

- 2、安装﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍2

- 3、烘炉﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍2

- 4、使用﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍3

- 5、使用注意事项﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍3

四、仪表操作说明﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍3

- 五、参数详解 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍12

- 六、接线图 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍13

- 七、维护与保养 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍14

- 八、电器原理图 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍14

- 九、常见故障与处理 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍15

- 十、装箱单 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍15

- 十一、保证书 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍16

十二、保修卡 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍17

★TP（程序表）控制面板操作说明.﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍18

★七段显示对照表 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍18

- 十二、保修卡（用户保管）：

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮编 |  |  |  |
| 电话号码 |  | 供应商 |  |  |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 修 记 录 |  |  |  |  | 修理员 |
|  |  |  |  |  | 日期 |
| 用户须知 | - 请用户将维修反馈单内容填写好，自购机之日起，二个月内直寄本公司售后部。 - 保修卡遗失不补，私自涂改作废，维修时请出示发票复印件。 |  |  |  |  |

天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司

维修反馈单（回寄生产厂家）

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮编 |  |  |  |
| 电话号码 |  | 供应商 |  |  |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 修 记 录 |  |  |  |  | 修理员 |
|  |  |  |  |  | 日期 |
| 用户须知 | 1、请用户将维修反馈单内容填写好，自购机之日起，二个月内直寄本公司售后部。 2、保修卡遗失不补，私自涂改作废，维修时请出示发票复印件。 |  |  |  |  |

17

十一、保证书：

感谢您购买本公司产品，我们的产品在质量上是严格管理生产的，如有故障发生，以下的条件本公司是保证的：

产品名称：

型    号：

产品编号：

- 用户名称：

购买代理商：

购买日期：    年   月   日

- 保证条件：

一、免费维修条件：

①、从发票开出之日起，在一年保修期内，如果本公司的产品因仪器本身质量问题，本公司将按保证书所示条件保证免费予以更换配件及修理，加热元件属于耗材，不在保修范围。

②、如果保修期过后，所发生的故障是由本公司在设计上制造上引起的，本公司也将给予修理，并适当收取备件及上门费。

二、在保修期内遇到以下情况，本公司将收费修理：

①、使用错误所引起的故障。

②、任意改动仪表内部参数，或改动产品，修改不当所引起的故障。

③、由于火灾、地震、水灾等不可抗力的原因，以及电压不稳定和其它特殊的外来因素引起的故障。

④、不按本公司产品使用说明书中所规定操作，或用户在搬运时所引起的故障。

⑤、在运输中所发生的问题。

⑥、用户要求作定期检查和保养。

三、保证书生效

①、保证书上记录了所需的事项，以下本公司的代销商或厂家必须盖上代销商或厂家的印章才能生效。

②、用户应认真填写维修反馈单，并及时寄回我公司方能生效。

提示：

为了使用户能够得到满意的产品，以及为使用户能在所需时间内正常使用本公司的产品，当发生故障后，请速与本公司技术服务联系。

本保证书请用户妥善保管，以便维修而用。

技术服务热线：15822687129

16

一、产品概述：

箱式高温电阻炉是实验室常用设备。采用新型保温材料及独有操作系统，具有控温准确、操作简便、高效节能等特点。适用于煤炭、化工、冶金、建材、地质、科研机构、工矿企业及高等院校等单位实验室烧结、加热、金属退火、质量检测、热化学分析及热处理等用。

1、结构特点

1.1、该设备为专利产品，具有多项独立自主的知识产权专利。设计紧凑、结构轻巧、外观美观、工艺合理，采用一体式炉体设计，使用方便。

1.2 、炉膛材料采用优质的多晶莫来纤维真空吸附制成，具有重量轻、升温速度快、节能、省时、耐热震、耐高温、保温性好等特点。

1.3、双层炉壳结构，先进的空气隔热技术。

1.4、精选优质材料，严格执行生产、检测工业，各项技术指标均达到或超过《JB/T8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。

1.5、合理安全设计：

（1）、专利炉门技术安全符合国家《GB/Z18-2002》热处理节能技术的原则。炉门采取侧向平移开启方式，让高温的炉门内侧远离操作人员，防止了操作者接触到高温的炉门内侧，避免烫伤。

（2）、炉门开启自动断电功能，使炉门打开后自动断电。

（3）、超温保护功能，当温度超过允许设定值后，自动断电及报警。

（4）、漏电保护功能，当炉体漏电时自动断电。

（5）、采用智能控制系统，具有PID调节控制精确、模糊逻辑、自整定功能，来电恢复参数记忆功能。

1

二、规格参数：

| 型号 | LX0211 | LX0711 | LX1211 | LX1811 | LX3611 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(V) | 220 |  |  | 380 |  |
| 额定功率（KW） | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 10 |
| 最高温度（℃） | 1200 |  |  |  |  |
| 最佳温度（℃） | 750-1100 |  |  |  |  |
| 升温时间（min） | ≤20℃/min |  |  |  |  |
| 控温精度（℃） | ±1 |  |  |  |  |
| 加热元件 | 合金丝 |  |  |  |  |
| 容积（L） | 2 | 7 | 12 | 18 | 36 |
| 炉膛尺寸（mm） | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*300*250 | 300*400*300 |
| 外形尺寸 | 380*442*557 | 460*560*605 | 500*596*745 | 540*596*788 | 590*696*838 |

注：1、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

2、工作环境温度：5-40℃

三、安装使用注意事项：

1、工作环境：

1.1、海拔高度不超过1000米；

1.2、环境温度在5-40℃范围内；

1.3、使用地区最湿月，每日最大相对湿度的月平均值不大于90%，同时该月每日最低温度的月平均值不高于20℃；

1.4、无爆炸性危险的介质中，且介质中无严重腐蚀和破坏绝缘的气体及导电尘挨存在的地方；

1.5、无剧烈震动和冲击的地方；

2、安装：

2.1、该电炉系成套装置。可根据实验室的情况，将该炉安装在适当的地面或工作台上，电炉应垂直放置，与垂直面的倾斜度不超过5°。

2.2、将电源线连接在与功率匹配，电源适合的空气开关或闸刀上。电炉的外壳应可靠接地。

3、烘炉：其过程如下：

（1）、电炉安装完毕后，经检查接线无误，可按下列规定进行烘炉。

（2）、室温—200度  3小时

—600度  3小时

—800度  3小时

2

（3）、在200度左右时，略开炉门放走水蒸汽，以后再关闭炉门加热。

- 九、常见故障与处理：

| - 现象 | - 原因 | - 处理 |
| --- | --- | --- |
| - 无电源 | - 炉门没关好 | - 检查炉门开关 |
|  | - 熔断器开路 | - 更换熔断器 |
| - 炉内不升温 | - 设定温度过低 | - 调整设定温度 |
|  | - 电加热元件坏 | - 更换电加热元件 |
|  | - 控温仪表坏 | - 更换控温仪表 |
|  | - 温度传感器松动或损坏 | - 拧紧传感器或更换 |
| - 超温异常 | - 设定温度过高 | - 调整设定温度 |
|  | - 控温仪表坏 | - 更换控温仪表 |
| - 温度达不到设定温度 | - 炉内装料过多 | - 适量装料 |
|  | - 部分加热元件断 | - 换部分加热元件 |
| - 表面温度过高 | - 风机或温度继电器损坏 | - 更换配件 |
| - RAMF报警 | - RAMF记忆体故障 | - 送修 |

- 十、装箱单：

| - 序号 | - 类别 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 确认√ | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 产品 | - 箱式高温电阻炉 | - 台 | - 1 |  |  |
| - 2 | - 文件 | - 使用说明书 | - 份 | - 1 |  |  |
| - 3 | - 文件 | - 产品合格证 | - 份 | - 1 |  |  |
| - 4 | - 文件 | - 保修单 | - 份 | - 1 |  |  |
| - 5 | - 备件 | - 熔断器 | - 只 | - 1 |  |  |
| - 6 | - 备件 | - 炉底板 | - 块 | - 1 |  |  |

- （装箱员需在封箱前逐一确认配件数量，确认无误后勾选）

- 本单所列物品与箱内所装实物相符

- 装箱员：                日期：      年    月    日

- 编号：                  检验：

15

- 七、维护与保养：

1、为防止温度的散失，电热偶孔要用保温材料塞实。

2、炉膛由于高温运转中，经常开启炉门接触空气而产生热应力的变化，可能会使炉膛破坏，若仅有小裂缝，不危及电炉的强度，可继续使用不更换炉膛。

3、控温仪表及温度传感器应定期进行效验。

4、应注意检查各电器元件的运转是否正常，发现异常及时更换。

- 八、电器原理图：

- 适用于LX0211 \LX0711 \LX1211

14

适用于LX1811 \LX3611

4、使用：

接通主电源，合上漏电保护器，仪表设定好所需的温度，（如果是程序控温，根据所需温度和时间，按照仪表操作说明先预设好各段程序），扭转控制盘旋钮开关至开机状态，电炉加热升温。

5、使用注意事项：

1.1、当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉，以免烧裂炉膛。

1.2、操作马弗炉时炉膛温度不得长时间运行最高温度或超过最高炉温。长期使用温度最好控制在1100℃以下。

1.3、不得将沾有水和油的试样放入炉膛，不得用沾有水和油的夹子装取试样。

1.4、装取试样时要戴专用手套，以防烫伤。

1.5、为延长产品使用寿命和保证安全，装取试样时炉门开启时间应尽量短。在设备使用结束之后要及时从炉膛内取出样品，退出加热并关掉电源。

1.6、禁止向炉膛内灌注各种液体及易溶解的金属。

1.7、试样应放在炉膛中间，整齐放好，切勿乱放。

1.8、注意开启炉门及装卸料，避免损坏纤维炉膛。

1.9、热电偶不要在高温时骤然拔出。

1.10、保持炉膛清洁，经常清除炉内氧化物。

1.11、注意电炉连接线和传感器的出线紧固，要定期检查维修。

- 四、仪表操作说明：

- 1、面板示例：

3

2、面板各部功能说明：

| - 符号 | - 名称 | - 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| - PV | - 检测值（PV） | - 显示感测值 |
| - SV | - 设定值（SV） | - 显示目标设定值 |
|  | - 设定（输入）键 | - 参数输入键。&功能切换键。变更完成确认键 |
|  | - 手动/自动切换键 | - 自动模式下押 3秒切换手动模式。MAN指示灯按 闪烁。按 增加减少模拟输出量。手动模式 - 中按 立即恢复自动模式。MAN灯熄灭，或是有改 - 变SV值 |
|  | - 位移键（变更选择） | - 移动到要修改处（闪烁中才可押 ）变更设定值 |
|  | - 减少键（FUN变更） | - 减少设定值 |
|  | - 增加剑（FUN变更） | - 增加设定值 |
| - OUT1 | - OUT1(输出指示) | - 第一组输出动作指示灯亮 |
| - OUT2 | - OUT2(输出指示) | - 第二组输出动作指示灯亮 |
| - AL1 | - AL1警报指示灯 | - 第一组警报动作时指示灯亮起 |
| - MAN | - 手动模式指示灯 | - 手动输出模式时指示灯亮起（TE-48机型无此功能） |
| - OUT% | - 输出百分比指示灯 | - 十只指示灯。对应模拟输出量百分比显示 |
| - Section | - 程序段数指示灯 | - 八只指示灯对应程序目前执行段位1-8段显示（程序表） |
| - PRG | - 程序运行指示灯 | - 运行程序曲线指示灯 |
| - PR1 | - 程序组别指示灯 | - 执行第一组程序曲线指示灯 |
| - PR2 | - 程序组别指示灯 | - 执行第二组程序曲线指示灯 |
| - PR3 | - 程序组别指示灯 | - 执行第三组程序曲线指示灯 |
| - PR4 | - 程序组别指示灯 | - 执行第四组程序曲线指示灯 |
| - PR5 | - 程序组别指示灯 | - 执行第五组程序曲线指示灯 |

4

13

上例3个温度之间温度差异非常大如只使用1组PID可能造成3点控温会有差异，所以使用3组PID控制各段PID。

设定方法如下：

1、将阶层2（LEEL2）内PID=1（第一组PID）

2、SV值=200℃

3、启动AT自动演算（自整定）

4、等AT灯熄灭自动演算（自定义）完成

5、将阶层2（LEVEL2）内PID=2（第2组PID）

6、SV值=800℃

7、启动AT自动演算（自整定）

8、等AT灯熄灭自动演算（自定义）完成

9、将阶层2（LEVEL2）内PID=3（第3组PID）

10、SV值=1200℃

11、启动AT自动演算（自整定）

12、等AT灯熄灭自动演算（自定义）完成

上述12秒步骤完成将PID=5（使用3组PID参数）控制原理如下：

SV值设定0℃—600℃范围内控制器自动选择PID1内参数使用

SV值设定601℃—1000℃范围内控制器自动选择PID2内参数使用

SV值设定1001℃—1300℃范围内控制器自动选择PID3内参数使用

- 六、接线图：

接上页

- 参数详解：

5.1、编程参数详解：
    Ptn参数设定，man为手动模式，1-5为程序运行模式。

设为man时：仪表可以直接设定目标温度值，升温速率不可控。并无法进入5组程序设定界面。
    当设为1-5时：分别执行1-5组预置程序运行，每组程序可以设置8段，每段可以分别设定目标温度值，升降温时间，功率输出限定。
    当所需预置程序段较多，一组程序无法满足时，可以将两组或多组程序连接运行。设置为6时，1组和2组连接运行，设置为7时，3组和4组连接运行，设置为8时1组至5组连接运行。
    例如将Ptn设为1，按压set键就会进入程序设置界面，分别显示1v-1 1t-11ou-11v-2 1t-2.。。。。。。1v-8 1t-8 1ou-8 。参数的含义为，以1v-1为例，1代表为第一组，v代表目标温度值，-1第一段。t代表时间，ou代表输出百分比。以此类推。
5.2、PID参数详解：

针对控制温度差异大设备，可设定3组PID在不同温度范围：控制表自动搜索最佳PID值。达到相同条件不同温度区域也可以精确控温。

PID组别选择：PID=1 使用第一组PID值控制温度（正常模式使用一组PID）

PID=2 使用第二组PID控制温度

PID=3 使用第三组PID控制温度

PID=4 使用第一及第二组PID控制温度

PID=5 使用第一及第二组PID控制温度

例：因控温要求控制温度有3个温度范围。

NO：1.控制温度200℃NO：2.控制温度800℃

12

NO：3控制温度1200℃

- 3、各阶层参数设定：

- 3.1、用户层1参数表

- 按    直接进入用户层1参数表：

- 注明：由于用户层1参数较多，允许用户修改的参数在此列出，其它未列出参数，请勿擅自更改。

| - 符号 | - 名称 | - 参数功能说明 | - （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - AT | - 自动演算 | - YES=启动，NO=停止，P1=0自动演算失效 | - NO |
| - AT1 | - 警报1 | - 第一组警报输出 | - （-200 ～200）10 - 10 |
| - PTN |  | - 程序控制组别选择 | - —— |
| - CONT | - 程序启动/停止模式 | - KEY面板按键控制，TB外部端正控制 | - KEY |
| - SAVE |  | - 目前程式执行段数停电记忆，NO停电清除记忆，YES停电记忆目前执行段数 | - YES |
| - SEG |  | - 显示目前程式执行到 |  |
| - TIME |  | - 显示程式执行段时间 |  |

- 3.2、用户层2参数表

- 按    4秒进入用户层2参数表：

注明：由于用户层2参数较多，允许用户修改的参数在此列出，其它未列出参数，请勿擅自更改。

| - 符号 | - 名称 | - 参数功能说明 | - （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - P1 | - 比例带 | - 时间比例作用调节 | - （0.0 ～200.0%） |
| - I1 | - 积分时间 | - 积分作用调节 | - （0 ～3600Sec） |
| - D1 | - 微分时间 | - 微分作用调节 | - （0 ～900Sec） |
| - ATVL |  | - 自动演算偏移值 | - （-100 ～100）-5 |
| - CYT1 |  | - 第一组输出工作周期，4～20mA=0，SSR=1,继电器=15 | - （0 ～150Sec） |
| - HYS1 |  | - OUT1输出延时(ON/OFF使用) | - （0 ～1000）0 |
| - P2 | - 第二组比例带 | - 第二组时间比例作用调节 | - （0.0 ～200.0%） |
| - I2 | - 第二组积分时间 | - 第二组积分作用调节 | - （0 ～3600Sec） |
| - D2 | - 第二组微分时间 | - 第二组微分作用调节 | - （0 ～900Sec） |
| - CYT2 |  | - 第二组输出工作周期，4～20mA=0，SSR=1,继电器=15 | - （0 ～150Sec） |
| - HYS2 |  | - 第二组输出延时（ON/OFF使用） | - （0 ～1000）0 |
| - GAP1 |  | - 第一组输出间隙 |  |
| - GAP2 |  | - 第二组输出间隙 |  |
| - PID |  | - PID组别选择 | - 1 |
| - LOCK |  | - (密码层)参数锁定 | 5 2222 |

- 3.3、用户层3参数表

- 按    +    4秒进入用户层3参数表：

- 注明：由于用户层3参数较多，允许用户修改的参数在此列出，其它未列出参数，请勿擅自更改。

| - 符号 | - 名称 | - 参数功能说明 | - （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - INP1 |  | - 输入模式选择 |  |
| - DP |  | - 小数点设定 | - （0 ～3）1 |
| - ADDR |  | - 通讯站号 | - （0 ～32）1 |
| - BAND |  | - 通讯速率（4800/9600/19200/38400） | - 96 |
| - BUS |  | - 通讯格式（801/8E1/8N2） | - 8N2 |
| - CT |  | - 负载断续警报输出 - (0=关闭检测功能，1=启动检测功能） | - 0 |

- 3.4、用户层4参数表

- 按    +    4秒进入用户层4参数表：

- 注明：由于用户层4参数较多，允许用户修改的参数在此列出，其它未列出参数，请勿擅自更改。

| - 符号 | - 名称 | - 参数功能说明 | - （范围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - SOFT |  | - 缓升启动时间 | - （0 ～10Sec）2 |
| - L.OUT |  | - 最小输出量调整（0 ～40Sec）0-6mA | - （0 ～40Sec）20 |
| - H.OUT |  | - 最大输出量调整(100.0)8-20.0mA | - （30 ～100.0%）100 |
| - ALD1 |  | - 第一组警报AL1(0=关闭警报功能） |  |
| - PVOF |  | - PV检测值误差校正，PV值=PV+VOF | - （-200 ～200）0 |
| - L.PVR |  | - PV检测值低点斜率校正 | - （-100 ～100）—— |
| - H.PVR |  | - PV检测值高点斜率校正 | - （-100 ～100）—— |

4、AT（自动演算）达到最佳比例式控制效果：

按 SET 键到AT位置——按    键NO闪烁——按    键设定YES

按 SET 键启动自动演算。

6

4.1、过程说明：AT（自动演算）运行会有三次ON/OFF过程。在演算过程控制器以开关模式来完成。三次ON/OFF完成。所以演算过程中超温是正常当演算完成。AT灯熄灭。控制器恢复比例输出方式。

11

接

上

- 页

8.3、程序控制设定范例：

接

下

10

页

- 4.2、AT（自动演算）作用：（自动演算）控制器自整定选择最佳PID值。达连到精确控温要求如负载特殊。在（自动演算）完成。温度有误差少许波动即可精确控温。

- 4.3、AT（自动演算）图示说明：

5、PV值检测温度误差斜率校正

- PV检测值低点（常温）斜率校正范例：假设PV值高实际值1度

- PV检测值高点斜率校正范例：假设PV值低于实际值5度

7

6、五组程序设定。可独立及连结8-40段曲线：

- 1=>只执行第一组程序(8段温度曲线设定）

- 2=>只执行第二组程序(8段温度曲线设定）

- 3=>只执行第三组程序(8段温度曲线设定）

- 4=>只执行第四组程序(8段温度曲线设定）

- 5=>只执行第五组程序(8段温度曲线设定）

- 6=>执行（第一、第二）2组连结，共16段温度曲线设定。

- 7=>执行（第三、第四）2组连结，共16段温度曲线设定。

8=>只执行（第一至第五）4组连结，共40段温度曲线设定。

7、参数设定示例：

SV（改变设定值）  下列：SV由50更改为80（温度50℃更改为80℃）

MAN（手动设定输出）下例：设定输出量50%

8

AL（警报设定）下例：AL1=5  当PV值大于SV+5（警报值）警报输出

8、程序控制表温度曲调使用说明：

8.1、程序控制运行组别及段数（控制器指示灯显示）

8.2、程序控制面板操作说明：

①、按    2秒启动程序（程式继续），此时启动程式执行（PRO）指示灯闪烁。

②、先按    在按    跳跃下一段程序，此时跳跃到下一段程式。

③、先按    在按    跳跃上一段程序，此时跳跃到上一段程式。

④、按    2秒程序暂停，程序暂停（PRO）指示灯停止闪烁，常亮。PV值：显示PASE与PV检测温度交替闪烁。

⑤、按    +    3秒停止，并清除程序，取消目前程式段记忆（PRO）指示灯熄灭，在启动程式，重新开始第一段执行。

9

注：程式执行中按    键，立即回到PV.SV主画面。